附表

广东省耳腔式红外体温计专项监督抽检

不合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子体温计 | 深圳 | 豪展医疗科技（吴江）有限公司 | 深圳市健鹏医药有限公司 | TS9 | 2016/12/01 | 设备或设备部件的外部标记 | YZB/苏 0916-2014 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江苏省医疗器械检验所 |  |
| 2 | 红外体温计 | 深圳 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 深圳市文华医药有限公司流塘药店 | AET0R101 | 16F59 | 规定的温度显示范围内最大允许误差、规定的温度显示范围外最大允许误差 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 红外线电子体温计 | 梅州 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 广东深华药业有限公司 | TET-310 | NX117185 | 样机无法正常显示 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 医用红外耳腔式体温计 | 湛江 | 东莞建仪医疗电子有限公司 | 湛江大参林连锁药店有限公司廉江分店 | ET-021 | 20151220 | 样机无法正常工作 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 耳腔式医用红外体温计 | 阳江 | 温州友尚医疗科技有限公司 | 阳江市康盛医疗器械有限公司 | YI-100 | 2016.5.28 | 样机无法正常工作 | 浙械注准20152200998 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 医用红外耳腔式体温计 | 茂名 | 东莞建仪医疗电子有限公司 | 茂名大参林连锁药店有限公司信宜分店 | ET-021 | 20170301 | 规定的温度显示范围内最大允许误差、规定的温度显示范围外最大允许误差 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |